## Sheet1
附件1 | 1
实验室安全隐患排查整治专项行动检查要点
序号 | 检查要点 | 检查情况（打：√） |  |  | 存在问题 | 整改责任人 | 整改时限 | 整改措施 | 备注
|  | 符合 | 不符合 | 不适用
1 | 实验场所
1.1 | 实验室分区应相对独立，有毒有害实验区与学习区明确分开，75平方米以上实验室要有2个出入口
1.2 | 实验室门口挂有安全信息牌，信息牌的信息及时更新，信息填写完整，信息包括：安全风险点标识标志、安全责任人、危险类别、防护措施、有效的应急电话等
1.3 | 实验室物品摆放有序，卫生状况良好，实验完毕物品归位，不放无关物品；不在实验室睡觉过夜，不存放和烧煮食物、饮食
2 | 安全设施
2.1 | 根据实验类型和仪器设备配备种类正确的烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防沙、等灭火设备，灭火器在有效期内，安全销（拉针）正常，瓶身无破损、腐蚀
2.2 | 保持消防通道通畅，公共场所不堆放仪器和物品
2.3 | 实验室内或楼道配置应急喷淋和洗眼装置，应急喷淋安装地点与工作区域之间畅通，距离不超过30米；并张贴显著标识
2.4 | 洗眼装置水量水压适中（喷出高度8-10厘米），有每月一次检查记录，洗眼喷头，无锈水脏水
2.5 | 重点实验室应增加烟感报警器和监控探头，如：二级单位化学试剂暂存点，存放大量易燃易爆等化学品、高温设备、特种设备、放射源的实验场所，实验室内试剂耗材存放点等
3 | 用电安全
3.1 | 实验室用电负荷满足要求，电容量、插头插座与用电设备功率需匹配，不得私自改装；电源插座须固定
3.2 | 电气设备应配备空气开关和漏电保护器；不私自乱拉乱接电线电缆，不使用老化的线缆、花线和木质配电板
3.3 | 禁止多个接线板串接供电，接线板不宜直接置于地面，禁止使用有破损的接线板；电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，穿越通道的线缆有盖板或护套
3.4 | 大功率仪器（包括空调、冰箱等）使用专用插座（不可使用接线板）
3.5 | 实验室24小时不间断运行的设备，要采取必要防护措施，检查每日运行记录表
3.6 | 超期服役的老旧设备应加强监管，做好安全防护措施，及时报废处理
4 | 应急演练与防护
4.1 | 实验室建立应急预案，开展专项应急演练或观看应急演练视频，检查应急演练记录或现场询问实验人员
4.2 | 实验室应配备应急备用钥匙，钥匙需集中存放、专人管理
4.3 | 实验室和实验楼应根据实验特点配备必要的防毒面罩、安全锤、防化服、药箱、护目镜等应急物资，防毒面罩必须在有效期内，做好个人应急防护用品操作培训
4.4 | 急救药箱中至少包含：碘伏消毒液、医用酒精棉片、创可贴、烧伤敷料、剪刀、医用纱布、绷带等，药箱不上锁，并检查药品是否在保质期内
5 | 化学安全
5.1 | 实验室应针对重要危险源、危险操作开展安全风险评估
5.2 | 化学品标签清晰、无脱落现象；化学品有序分类存放，普通危险化学品专柜上锁管理，配伍禁忌化学品、固体液体不得混放，试剂不得叠放；装有试剂的试剂瓶不得开口放置
5.3 | 化学品存放点应通风、隔热、避光、安全；有机溶剂储存区应远离热源和火源（如高温设备、纸箱等易燃物）；易泄漏、易挥发的试剂有通风装置
5.4 | 试剂柜配备必要的二次泄漏防护、吸附或防溢流功能；试剂柜中无电源插座或接线板；实验台架无挡板不得存放化学试剂
5.5 | 原则上实验室存量不应超过100公升或100千克，易燃易爆性化学品的存放总量不应超过50公升或50千克，且单一包装容器不应大于20公升或20千克（可按50平方米为标准，存放量以实验室面积比考察），重点检查大桶装的易燃易爆试剂（如二氯甲烷、石油醚等）是否超量存放
6 | 管制类化学品管理
6.1 | 易制毒、易制爆等管制类化学品由学校统一采购，禁止私自向供应商采购；采购登记表与试剂柜药品实物一致
6.2 | 管制类化学品的存放场所出入口应设置防盗安全门，或存放在专用储存柜内
6.3 | 存放场所增设必要的窗户防盗网、高清摄像头；摄像头能正常运转，可监控到房门和药品柜位置，并接入值班室实时监控
6.4 | 实验室内易制毒、易制爆等管制类化学品管理文件上墙，不得被遮挡
6.5 | 严格落实管理类化学品双人双锁管理制度（钥匙禁止放在药品柜附近，任何人都能取用）；按照化学品特性符合配伍禁忌、科学分类存放要求，禁止使用可透视材质的专柜存放易制毒化学品
6.6 | 重点检查金属钾、金属钠、镁粉、镁铝合金粉、锌粉等易制爆化学品存量，不得超量存放
6.7 | 管制类化学品台账应按照化学品种类分页登记，实验用途、领用数量、剩余数量、双人领用、双人管理签字等信息应完整
7 | 化学废弃物处置管理
7.1 | 化学品空瓶、过期药品、危险废液作为危险废物收集，张贴危废标签，标签信息填写完整
7.2 | 实验室设置危险废物暂存区；严禁将实验室危险废物与生活垃圾、感染性废物或放射性废物等混装
8 | 安全教育与准入
8.1 | 进入实验室的学生、教职工及外来人员需参加安全培训、学习实验室安全风险告知书、通过准入考试、熟悉应急处置措施，检查培训、考试合格、演练记录