## Sheet1
附件1：
高等学校实验室安全检查项目表(2024年）——安全设施部分
序号 | 检查项目 | 检查要点
1 | 消防设施
1.1 | 实验室应配备合适的灭火设备，并定期开展使用训练 | （1）烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防砂、消防喷淋等，应正常有效、方便取用。 （2）灭火器种类配置正确，且在有效期内(压力指针位置正常等),保险销正常， 瓶身无破损、腐蚀。
1.2 | 紧急逃生疏散路线通畅 | （3）在显著位置张贴有紧急逃生疏散路线图，疏散路线图的逃生路线应有二条(含) 以上，路线与现场情况符合。 （4）主要逃生路径(室内、楼梯、通道和出口处)有足够的紧急照明灯，功能正常，并设置有效标志指示逃生方向。 （5）人员应熟悉紧急疏散路线及火场逃生注意事项(现场调查人员熟悉程度)。
2 | 应急喷淋与洗眼装置
2.1 | 存在燃烧、腐蚀等风险的实验区域，须配置应急喷淋和洗眼装置 | （6）应急喷淋和洗眼装置的区域有显著标志。
2.2 | 应急喷淋与洗眼装置安装合理，并能正常用 | （7）应急喷淋安装地点与工作区域之间畅通，距离不超过30m。应急喷淋安装位置合适，拉杆位置合适、方向正确。应急喷淋装置水管总阀为常开状态，喷淋头下方410mm范围内无障碍物。 （8）不能以普通淋浴装置代替应急喷淋装置。 （9）洗眼装置接入生活用水管道，应至少以1.5L/min的流量供水，水压适中，水流畅通平稳。
2.3 | 定期对应急喷淋与洗眼装置进行维护 | （10）经常对应急喷淋与洗眼装置进行维护，无锈水、脏水，有检查记录。
3 | 通风系统
3.1 | 有需要的实验场所配备符合设计规范的通风系统 | （11）管道风机须防腐，使用可燃气体的场所宜采用防爆风机。 （12）实验室通风系统运行正常，柜口面风速0.35~0.75m/s,定期进行维护、检修。 （13）屋顶风机固定无松动、无异常噪声。
3.2 | 通风柜配置合理、使用正常、操作合规 | （14）实验室排出的有害物质浓度超过国家现行标准规定的允许排放标准时，须采取净 化措施，做到达标排放。 （15）任何可能产生有毒有害气体而导致个人曝露，或产生可燃、可爆炸气体或蒸气而导致积聚的实验，都须在通风柜内进行。 （16）进行实验时，通风柜可调玻璃视窗开至离台面10～15cm,保持通风效果，并保护操作人员胸部以上部位。实验人员在通风柜进行实验时，避免将头伸入调节门内。不可将一次性手套或较轻的塑料袋等留在通风柜内，以免堵塞排风口。通风柜内放置的物品应距离调节门内侧15cm以上，以免掉落。不得将通风柜作为化学试剂存放场所。玻璃视窗材料应是钢化玻璃。
4 | 门禁监控
4.1 | 重点场所须安装门禁和监控设施，并有专人管理 | （17）关注重点场所，如剧毒品、病原微生物、放射源存放点、核材料等危险源的管理
4.2 | 门禁和监控系统运转正常，与实验室准入制度相匹配 | （18）监控不留死角，图像清晰，人员出入记录可查，视频记录存储时间不少于30天。 （19）停电时，电子门禁系统应是开启状态或者有备用机械钥匙。
5 | 实验室防爆
5.1 | 有防爆需求的实验室须符合防爆设计要求 | （20）安装有防爆开关、防爆灯等，安装必要的气体报警系统、监控系统、应急系统等（21）可燃气体管道，应科学选用和安装阻火器， （22）采取有效措施，避免或减少出现危险爆炸性环境，避免出现任何潜在的有效点燃源
5.2 | 应妥善防护具有爆炸危险性的仪器设备 | （23）使用适合的安全罩防护。